ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN VE SICAKLIK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

3. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

4. Cihaz , 55*30 mm ebatlarında LCD ekrana sahip olmalıdır

5. Cihaz yüzde veya binde hava doymuşluğunda çözünmüş oksijeni ve sıcaklık ölçümünü eş zamanlı olarak LCD ekranından gösterebilmelidir.

6. Cihaz; 0.00....+20.00 ppm/ 0..199.9%  arasında çözünmüş oksijen ve -6.0..46.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

7. Cihazın doğruluğu ; Ç.O için   ±0.2 % ± FS ve sıcaklık için ±0.1 oC± 1LSD olmalıdır.

8. Cihazın çözünürlüğü Ç.O için 0.01ppm / 0.1 %  ve sıcaklık için 0.1 oC olmalıdır.

9. Cihaz  -10.0 / + 50 .0 0C arasında otomatik sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

10. Cihaz ; kullanıcı seçimli 0.0 ile 40.0 ppt arasında tuzluluk ve 640 ile 1100 mBar arasında  basınç kompenzasyonlu  çözünmüş oksijen okumaları yapabilmelidir.

11. Çözünmüş oksijen ölçümlerinde polarografik çözünmüş oksijen probları kullanılmalıdır.

12. Cihazın sıcaklık sensörü  termistör 2.252 k ohm olmalıdır.

13. Cihazı bir nokta kalibrasyonu yapabilmelidir.Kalibrasyon verilerini hafızasında saklayabilmelidir.

14. Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otomatik kilidi olmalıdır.

15. Cihazın gövdesi sıçramalara karşı korumalı olmalıdır..

16. Cihaz 6 adet AAA batarya veya 115/230V adapter ile çalışabilmelidir.

17. Cihazın batarya ömrü yaklaşık 25 saat olmalıdır.

18. Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

19. Cihazın RS-232C interfaz çıkışı olmalıdır.

20. Cihaz ölçüleri 86 x 226 x 72 mm olmalıdır.

21. Cihazın ağırlığı 410 g (bataryalı) olmalıdır.

22. Cihaz D.O.lab probu, lab.membran kit ve adaptör ile komple olmalıdır.

23. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

24. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

25. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir

